参数

1. ★【设备名称】：注册证、检验报告等名称必须为“物理降温仪”，与采购设备名称相符。

2.【冷敷温度范围】：≥13℃～28℃

3.【制温速率】：≥4℃/min

4.【温度步进】：1℃

5.【温度允差】：≤±2℃

6.【时间范围】：≥1min～60min

7.【时间精度】：调节步进值±1 min

8.【输出压强】：≤45 kPa

9.【工作噪声】：≤60dB（A）

10.【压力模式】：含冷敷，常压，脉动加压等模式，可任意切换。

11.【计次模式】：根据使用实际需要，可选择计时收费或计次收费模式。

12.【自动记忆】：全自动一键式操作，自动记忆和识别初次治疗模式

13.【智能提示】：具有液位检测，温度超温，过压过载，缺水故障等自动提示功能。

14.【智能溢水】：当水箱制冷液加入过多时，有自动排水阀门，自动排除多余部分水量。

15.【过压保护】：具备过压保护功能设置10～35kPa，以免造成患部不适。

16.【输出通道】：至少二路冷液输出，能同时治疗二人，或同时治疗二个不同部位。

17.【PWM控制】：PWM自动功率补给控温，温控精度±0.5℃。

18. 如与医院系统连接，接口费由中标方承担。

备注：加★为核心参数，不满足一票否决。