一、采购预算

	包1
	序号
	名称
	预算

	
	1
	一次性使用皮肤缝合器
	1100元，按需


技术参数

医用耗材通用名称：一次性使用皮肤缝合器

1、适用范围：本产品作为皮肤闭合用品，适用于撕裂伤口及手术切口的闭合。

2、产品组成：产品由胶粘层、离型膜、拉紧条组成；胶粘层由水胶体制成，离型膜由PET制成，拉紧条由PA制成。

3、★产品结构：须采用双层交叉结构设计，两层固定黏胶层均为水胶体材质。

4、操作方式：单排多条双向拉伸,无需逐个拉扣调节。
5、产品外观：产品表面应平整、无污渍，各组成部分不应有脱离现象。

6、产品尺寸：3cm -25cm。

7、★产品闭合后整体产品高度不超过2mm;
8、持粘性：胶粘层的持粘性应不超过2.5mm。

9、剥离强度：胶粘层的剥离强度应不小于1.0N/cm。

10、★缝合牢固度：以4根拉紧条为一组，一组的缝合牢固度能承受1kg的拉力，10min不脱离。

11、重金属：重金属含量应不大于10mg/kg。

12、无菌：产品经环氧乙烷灭菌后应无菌，环氧乙烷残留量应不超过10μg/g。

备注：加★项表示重点参数(重要评分项）。
 1 / 5

 5 / 5

